ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок

на право заключить муниципальный контракт

на приобретение стола для реанимации новорожденных.

| наименование Заказчика | Администрация Окуловского муниципального района |
| --- | --- |
| почтовый адрес Заказчика | 174350, г. Окуловка, Новгородская область, ул. Кирова, д. 6 |
| адрес электронной почты Заказчика | okuladm@novgorod.net |
| источник финансирования заказа | Бюджет Окуловского муниципального района |
| наименование поставляемого Товара | Стол для реанимации новорожденных |
| количество и характеристики поставляемого Товара | Количество- 1 стол. Характеристики – предназначен для обогрева новорожденных во время манипуляции в реанимационных, операционных, родильных отделениях и позволяет точно управлять и автоматически регулировать разницу температур кожи и воздуха |
| требования к качеству, техническим характеристикам поставляемого Товара | Поставляемый Товар по качеству должен соответствовать нормативам или иной документации, установленной законодательством РФ для данного вида Товара. |
| требования к безопасности поставляемого Товара | Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида Товара |
| требования к функциональным характеристикам, размерам, упаковке, отгрузке поставляемого Товара | Функциональные характеристики к поставляемому Товару указаны в приложении 1 к извещению о проведении запроса котировок. Отгрузка поставляемого Товара осуществляется собственными силами Поставщика. |
| место доставки поставляемого Товара | г. Окуловка Новгородской обл., ул. Калинина, д.129 |
| сроки поставки Товара | 15 дней с момента подписания муниципального контракта. |
| сведения о включенных в цену Товара расходах | в цену Товара включаются затраты на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, а также обучение мед. персонала на рабочем месте |
| максимальная цена контракта | 200 000 рублей (двести тысяч руб. 00 коп.) |
| место подачи котировочных заявок | 174350, г. Окуловка Новгородской обл., ул. Кирова, д.6, I этаж, каб.33 |
| срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | с 31.10.2007 по 5.11.2007 г. (включительно), дата и время окончания срока подачи котировочных заявок- до 17час 00 мин 5.11.2007 г. |
| срок и условия оплаты поставки Товара | оплата поставки Товара будет осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Поставщика по мере поступления бюджетных средств. |
| срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. | муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |

Приложение 1

к извещению о проведении

запроса котировок

Функциональные характеристики

стола для реанимации новорожденных

| 1 | Система контроля температуры кожи новорожденного с накожным температурным датчиком | Диапазон контроля + 35-37,5°С. Точность, не хуже 0,1°С |
| --- | --- | --- |
| 2 | Система контроля и управления температурой воздуха. | Диапазон: не менее от +30 до +38°С. Точность, не хуже 0,1 °С. |
| 3 | Система управления температурой должна обеспечивать автоматическое поддержание необходимой температуры, а также возможность ручного управления температурой |  |
| 4 | Системы обеспечения безопасности пациента, в том числе звуковая и визуальная сигнализация на случай: - отсутствие электропитания - сбой датчика температуры кожи - общий сбой системы - пониженная/повышенная температура кожи - пониженная/повышенная температура воздуха |  |
| 5 | Дисплей влажности с диапазоном отображения не менее | 30%-90% |
| 6 | Таймер с диапазоном отображения не менее: | 1-99 мин Сигнал должен вырабатываться каждую минуту |
| 7 | Панель управления прибора должна включать цифровые индикаторы заданных и реальных параметров температуры, времени работы нагревателя, влажности. |  |
| 8 | Нагревательная система с микропроцессорным управлением, керамическая, с ИК- излучением |  |
| 9 | Потребляемая мощность нагревателя | не более 650 Вт |
| 10 | Система освещения с применением галогеновых ламп для уменьшения усталости глаз. |  |
| 11 | Галогеновая лампа с электронным стабилизатором | световой поток примерно 3000 люкс, срок службы не менее 2000 ч, мощность 50 Вт |
| 12 | Система для фототерапии |  |
| 13 | Фототерапевтическая лампа | 2 шт. по 20 Вт, срок службы не менее 2000 ч |
| 14 | Размер матраца, не менее | 700 х 500 мм |
| 15 | Платформа матраца должна наколняться для удобства проведения манипуляций. Угол наклона | не менее 0-10° |
| 16 | Гидравлическая_регулировка ложа |  |
| 17 | Прозрачные бортики платформы, опускаемые передний и боковые бортики |  |
| 18 | Поворот ИК излучателя (для проведения рентгеновского исследования), не менее | 90° |
| 19 | Рельсы для монтажа дополнительных принадлежностей |  |
| 20 | Прибор должен легко передвигаться на роликовых опорах Ролики должны блокироваться |  |
| 21 | Место для рентгеновской кассеты, форматом не менее | 25,4x30,5 см |
| 22 | Количество ящиков, не менее | 2 |
| 23 | Масса, не более, кг | 97 |
| 24 | Высота, не менее мм. | 1770 |
| 25 | Эргономичный дизайн изделия |  |